УДК: 681.52:615:621.38+681.52:[519.7+519.2]+004:615](043)

На правах рукописи

АДАСКИН Александр Владимирович

ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТОКОВ ЖИДКОСТИ С ИНОРОДНЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ

(НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСА МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ)

Специальность 05.13.01

Системный анализ, управление и обработка информации

(информатика, управление и вычислительная техника)

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата технических наук

МОСКВА 2008

Работа выполнена на кафедре «Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы» Московского авиационного института (государственного технического университета, МАИ).

Научный руководитель:	доктор технических наук, профессор

Павлова Наталия Владимировна

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор

Хахулин Геннадий Федорович

доктор технических наук, профессор

Истомина Татьяна Викторовна

Ведущая организация:	Московский государственный институт электронной техники (технический университет)

Защита состоится « 22 »      декабря      2008 года в  14  часов на заседании диссертационного совета Д 212.125.11 при Московском авиационном институте (государственном техническом университете) «МАИ» по адресу: 125993, А-80, ГСП-3, Москва, Волоколамское ш., 4, зал заседаний Ученого Совета МАИ.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МАИ.

Автореферат разослан «___»    ноября    2008 года.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

к.т.н., доцент                                                                            Горбачев Ю.В.

# общая характеристика работы

Актуальность проблемы. Определение инородных включений в потоке жидкости и анализ характера этих включений имеют огромное значение в различных отраслях. Решение задачи включает разработку измерительной аппаратуры, позволяющей определить наличие этих включений в потоке, и разработку программно-алгоритмического обеспечения, позволяющего проанализировать инородные включения и повысить надежность и достоверность обнаружения в условиях действия различных помех. Особое значение эта задача имеет в медицине, где ставится как задача обнаружения эмбола в кровотоке.

Эмбол – патологическое образование неопределенной структуры и состава (чаще пузырек газа или кусочек материи), циркулирующее в кровотоке и вызывающее серьезные последствия для здоровья и даже жизни человека.

В то же время безопасность и надежность управления современным воздушным транспортом является сегодня одной из приоритетных задач совершенствования авиаперевозок во всем мире.

Медицинская статистика профессиональных заболеваний в авиации свидетельствует о резком росте заболеваний сердечнососудистой системы (ССС). По материалам Центральной врачебно-летной экспертной комиссии 80% всех пилотов, отстраненных от летной работы в 1995-2001 гг. имели ишемическую болезнь сердца, гипертоническую болезнь и атеросклероз, а у 38% эти заболевания были основными, определившими негодность к летной работе. Более того, ежегодно регистрируется 60-80 случаев острых отказов здоровья лиц летного состава, среди которых около 30% составляют инфаркт миокарда, 20% – стенокардия, 3% – нарушение мозгового кровообращения.

Среди заболеваний ССС необходимо особо выделить расстройство мозгового кровообращения. В соответствии со статьей 6 Федеральных авиационных правил по медицинскому освидетельствованию летного и диспетчерского составов, наиболее распространенным видом сосудистой патологии, ведущей к дисквалификации лиц летного состава, является атеросклероз сосудов головного мозга.

Исследования расстройств мозгового кровообращения, приводящих к ишемии мозга, имеет в основе своего развития два механизма: гемодинамический и эмболический. Если первый проявляется через недостаток перфузии головного мозга вследствие патологии экстра- и интракраниальных сосудов головного мозга, то второй реализуется за счет их закупорки при попадании в кровоток эмболов.

По данным международных регистров инсульта HSR (Harvard Stroke Registry), MRSR (Michael Reese Stroke Registry), LSR (Lausanne Stroke Registry), SDB (Stroke Data Bank) доминирующим фактором развития ишемического инсульта в настоящее время является именно церебральная эмболия. Она является причиной более 50% всех регистрируемых церебральных осложнений.

Таким образом, оперативное выявление эмболизации интракраниальных сосудов головного мозга является актуальной проблемой в авиационной медицине. Её решение направлено на повышение качества медицинского освидетельствования и эффективности реабилитации летного и диспетчерского составов авиации РФ.

В этом направлении проводятся масштабные исследования по созданию инструментальных и математических средств автоматической детекции эмболов и мониторинга гемодинамики головного мозга. Вместе с тем, проблема достоверности данных этих средств и эффективности их применения на практике еще до конца не решена. Актуальной является задача создания высоко эффективных измерительно-вычислительных комплексов для автоматического определения эмболов и мониторинга параметров мозгового кровотока. При этом преследуются следующие основные цели – оперативное выявление начальных стадий развития нарушений мозгового кровотока и принятие эффективных мер по защите мозга. Такой подход позволяет предотвратить риск развития осложнений на всех этапах профессиональной деятельности членов экипажей и авиадиспетчеров.

В этой связи актуальной становится задача информационного обеспечения членов медицинских комиссий оперативной и достоверной информацией о количестве регистрируемых эмболов в кровотоке, их составе (материальные и газовые) и размерах. Важно знать, в какой части мозга доминирует эмболия и насколько она критична. Своевременное получение данной информации позволяет существенно снизить риск церебральных осложнений, как за счет оперативной медикаментозной терапии, так и применении малоинвазивной реконстуктивной нейрохирургии сосудов головного мозга.

Таким образом, разработка эффективных средств автоматической регистрации эмболии, анализ ее качественных и количественных характеристик на этапах медицинского освидетельствования, лечения и реабилитации летного и диспетчерского состава воздушной авиации является востребованной на практике актуальной задачей, имеющей огромное значение для снижения уровня инвалидализации всех категорий авиационных специалистов с заболеваниями сердечнососудистой системы.

Эффективность средств автоматической регистрации эмболии в медицине принято оценивать двумя показателями: чувствительностью и специфичностью. При разработке и испытании измерительно-вычислительных комплексов с показателем «чувствительность» совпадает принятое в технике понятие «вероятность события» (в данном случае вероятность обнаружения эмбола в кровотоке), выраженное в процентах; а с показателем «специфичность» – «вероятность неложных срабатываний» (в данном случае вероятность обнаружения артефактов), также выраженная в процентах.

Решение рассматриваемой задачи лежит в области разработки новых высокоэффективных средств транскраниальной доплерографии (ТКДГ), предназначенных для неинвазивного мониторинга гемодинамики церебрального кровотока и автоматической детекции эмболий. Основными задачами развития современных средств ТКДГ являются:

- повышение показателей специфичности и чувствительности автоматической детекции эмболий в режиме реального времени;

- реализация оперативного представления полной и достоверной информации о клинически значимых параметрах эмболов – их морфологии и размерах в ходе мониторинга церебрального кровотока;

- разработка эффективных средств обработки и анализа зарегистрированной эмболии в автоматическом и ручном режимах на базе стационарных и портативных систем длительного мониторинга;

- реализация автоматической оценки клинически значимых ситуаций и выдачи медицинскому персоналу оперативных подсказок и заключений о процессах эмболизации сосудов головного мозга;

- ведение базы данных результатов мониторинга, включающей тренды всех параметров гемодинамики церебрального кровотока, синхронизированного с ним спектра и зарегистрированных сигналов эмболий по каждому каналу ТКДГ-системы с возможностью архивирования данных на любом носителе информации.

Повышение чувствительности и специфичности результатов детекции достигается как за счет совершенствования аппаратуры, так и прогресса в области новых математических средств и методов эффективной обработки ультразвуковой информации.

Таким образом, в основе современного подхода к решению задачи эмболодетекции с точки зрения технических наук лежат два начала:

- разработка новых и совершенствование существующих аппаратных средств транскраниальной доплерографии;

- создание новых средств и методов математической обработки информации ТКДГ-комплексов.

Следует отметить, что такое разделение носит весьма условный характер, так как любая реализуемая в клинической практике ТКДГ-система есть органичное сочетание аппаратных и математических средств. В то же время, оно удобно для представления в первой главе обзора и анализа существующих на рынке комплексов транскраниального мониторинга, оценки преимуществ и недостатков каждой реализации для обоснования темы диссертационных исследований.

Объект исследования. Информационно-вычислительный комплекс медицинского назначения для обнаружения эмболов в кровотоке средствами ТКДГ.

Предмет исследования. Процесс автоматического обнаружения эмбола с использованием современных средств ТКДГ.

Цель работы. Разработка математического и программного обеспечения измерительно-вычислительного комплекса медицинского назначения, которые позволят автоматически достаточно надежно определять наличие эмболов в кровотоке при online мониторинге и тем самым повысить безопасность проведения медицинских операций.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи исследования:

- проведен анализ современного состояния проблемы обнаружения эмбола и опыта разработки информационно-вычислительных комплексов медицинского назначения для обнаружения эмболов;

- разработана математическая модель обнаружения эмбола;

- разработан алгоритм обнаружения эмбола;

- разработано программное обеспечение, реализующее эти математическую модель и алгоритм обнаружения эмбола;

- разработана процедура проверки и проведены экспериментальные исследования предложенных решений путем моделирования и клинических испытаний.

Методы исследований. При решении перечисленных задач были использованы методы системного анализа, обработки сигнала, распознавания образов, бинарного дерева принятия решений, моделирования, параметрического оценивания экспериментальных исследований, теории вероятности и  математической статистики.

Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в разработке:

- математической модели обнаружения эмбола, представляющей собой набор условий по нахождению в определенных границах основных параметров, характеризующих эмбол в обработанных сигналах медицинских исследований;

- алгоритма, позволяющего с требуемой надежностью определять эмбол на базе разработанной математической модели и на основе обработки результатов медицинских исследований;

- методологии автоматического определения эмбола по результатам обработки медицинских исследований с использованием разработанного математического аппарата.

Научные положения, выносимые на защиту:

- математическое обеспечение (модель и алгоритм), позволяющее автоматически обнаруживать эмбол;

- способ автоматического обнаружения эмбола на базе разработанного математического обеспечения, гарантирующий требуемую надежность автоматического обнаружения эмболов в кровотоке, а именно: вероятность обнаружения эмбола более 90%, вероятность неложных срабатываний более 95%.

Практическая значимость результатов диссертационной работы состоит в создании программного обеспечения для информационно-вычислительного комплекса медицинского назначения, позволяющего автоматически определять эмболы в кровотоке с требуемой для медицинской практики надежностью; разработке комплекса универсальных программных средств отладки и тестирования программного обеспечения метакомпилятор-транслятор Cx; создании программного инструментария Knowbot, позволяющего в автоматическом режиме проводить верификацию разработанного программного обеспечения.

Внедрение результатов. Результаты работы внедрены при разработке и клинических испытаниях ультразвуковых информационно-измерительных комплексов медицинского назначения «АНГИОДИН» и «Biomonex» НПФ «БИОСС» (г. Зеленоград), что подтверждается соответствующими актами.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

–	XII, XIII, XV и XVI Международных научно-технических семинарах «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации», 2003, 2004, 2006, 2007 гг.

–	3й и 5-й Международных конференциях «Авиация и космонавтика», 2004, 2006 гг.

–	9-й Всероссийской научно-технической конференции «Состояния и проблемы измерений», 2004 г.

–	«Научных сессиях МИФИ», 2006 и 2008 гг.

–	Международной молодежной научной конференции «XXX Гагаринские чтения», 2004 г.

–	V Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Технологии Microsoft в теории и практике программирования», 2008 г.

–	Всероссийской научно-технической конференции «Информационные и управленческие технологии в медицине», 2007 г.

–	XII Международном симпозиуме «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред», 2006 г.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 20 печатных работах, в том числе в 5 статьях в журналах и сборниках (2 в журнале «Мехатроника, автоматизация, управление», входящем в список ВАК РФ).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованных источников, включающего 98 наименований, изложена на 138 страницах машинописного текста и содержит 53 рисунка и 2 таблицы.

# краткое содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, сформулирована цель работы, перечислены исследовательские задачи, решенные для достижения поставленной цели, представлены выносимые на защиту результаты, охарактеризована их научная новизна и практическая ценность, приведены сведения о внедрении полученных результатов, их опубликовании, об апробации работы, ее структуре и объеме.

В первой главе диссертационной работы проведен анализ современного состояния проблемы обнаружения эмбола и опыта разработки информационно-вычислительных комплексов медицинского назначения для обнаружения эмболов, проведен сравнительный анализ различных методов, применяемых на сегодняшний день для решения задач эмболодетекции в кровотоке.

Современная постановка задачи автоматической детекции эмболий с позиций математической обработки ТКДГ-сигналов включает рассмотрение нескольких уровней анализа: анализ характеристик фонового кровотока и выделение транзиторных сигналов высокой интенсивности – high-intensity transient signals (HITS); анализ характеристик HITS и выделение микроэмболических сигналов (МЭС); классификацию эмболов как материальные и газовые; детализацию характеристик эмбола – определение его размера и морфологии.

Сложность рассматриваемой задачи не позволяет сегодня получить ее полное и качественное решение известными математическими методами. Все существующие разработки в основном удовлетворяют требованиям первого и второго уровней задачи автодетекции. Третий уровень находится в стадии интенсивной проработки и клинической апробации. Четвертый уровень только начинает теоретически прорабатываться, хотя, безусловно, имеет наибольший интерес и практическую ценность для клиницистов. Причин такого состояния дел несколько: с одной стороны, это сложность самого сигнала (нестационарной природы), наличие в нем разнообразных артефактов, связанных с условиями эксплуатации ТКДГ-систем, сложностью идентификации характеристик эмбола и его последующей классификации, а с другой стороны, это отсутствие высокоэффективных средств автоматической эмболодетекции. Дополнительно необходимо учитывать жесткие требования обработки ТКДГ-сигналов в режиме реального времени и в условиях агрессивной внешней среды, насыщенной эфирными и сетевыми помехами.

По результатам проведенного анализа аппаратных, математических и алгоритмических средств, применяемых на сегодняшний день для решения задач определения эмболов в кровотоке, сформирован набор методов, использование которых позволяет решить поставленные задачи, согласно которым вероятность обнаружения эмбола должна составлять более 90%, вероятность неложных срабатываний – более 95%. Этот набор, в частности,  включает дискретное преобразование Фурье для обработки результатов измерения и метод бинарного дерева принятия решений как основу для разработки алгоритма обнаружения эмбола в кровотоке.

Во второй главе поставлена задача обнаружения эмболов в кровотоке, как задача, идеологически близкая к задаче распознавания образов и включающая два шага: проверку наличия выделенных признаков в результатах медицинских измерений и отнесение результатов первого шага к одному из классов: эмбол, артефакт или неопределенный тип.

Для достижения поставленной задачи решены следующие взаимосвязанные между собой исследовательские задачи:

- разработана математическая модель обнаружения эмбола с учетом того, что строгой математической формализации эта задача не поддается;

- на базе созданной математической модели разработан алгоритм, позволяющий достаточно надежно обнаруживать эмбол на базе обработки отраженного ультразвукового сигнала;

- реализовано разработанное математическое обеспечение в виде пакета прикладных программ на языке Microsoft Visual C++ для использования в информационно-вычислительном комплексе медицинского назначения.

Модель обнаружения эмбола позволяет:

- выделять эмболы в режиме реального времени при проведении измерений;

- проводить отсев артефактов, вызванных как внешними наводками на аппаратную часть комплекса, так и артефактов, связанных со случайными смещениями или вибрациями УЗ-датчиков;

- классифицировать обнаруженные эмболы как материальную или газовую эмболию.

Эмбол формально описан как набор наиболее характерных признаков, присутствующих в результатах измерений:

- размеры эмбола значительно превышают размеры любого из форменных элементов крови; отраженный от эмбола УЗ-сигнал имеет значительно большую интенсивность, чем фоновый кровоток;

- длительность отраженного от эмбола УЗ-сигнала ограничена в некотором диапазоне;

- скорость движения эмбола положительна и ограничена максимальной скоростью кровотока на исследуемом участке сосуда;

- эмбол не может находиться в опорном окне, это является признаком артефакта;

- скорость движения в кровотоке материального эмбола ниже скорости движения газового эмбола.

Для составления модели обнаружения эмбола, применимой на практике, было проанализировано более 10000 эпизодов эмболии и различных артефактов. На основе анализа полученных данных были уточнены численные значения всех неопределенных переменных в неравенствах, образованных признаками эмбола, понятия «много больше» и «много меньше» удалось заменить соответствующими коэффициентами, что позволило представить их в виде простых неравенств. Кроме того, модель эмбола была расширена дополнительными неравенствами, позволяющими существенно повысить эффективность обнаружения эмбола в кровотоке. Таким образом, были определены численные значения границ, в которые заключен класс эмбола.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

,	(12)

где  – мгновенная мощность отраженного ТКДГ-сигнала,  – фоновая средняя мощность кровотока,  – длительность МЭС,  – скорость движения эмбола,  – максимальная скорость кровотока,  – мгновенная мощность отраженного ТКДГ-сигнала в опорном окне,  – средняя мощность в опорном окне,  – пиковая частота материального эмбола,  – пиковая частота газового эмбола,  – мощность ТКДГ-сигнала материального эмбола,  – мощность ТКДГ-сигнала газового эмбола,  – мощность ТКДГ-сигнала положительной составляющей кровотока,  – мощность ТКДГ-сигнала отрицательной составляющей кровотока,  – мощность ТКДГ-сигнала эмболического ядра,  – мощность фонового кровотока в период обнаружения эмбола.

Алгоритм обнаружения эмбола, базирующийся на предложенной математической модели обнаружения эмбола (1)÷(12), построен на основе метода бинарного дерева принятия решения (рис. 1).

Рис. 1. Схема алгоритма обнаружения эмбола в виде бинарного дерева принятия решения

Каждый уровень бинарного дерева решает свою задачу. На нулевом уровне для анализа предъявляется сигнал в виде ТКДГ-амплитуды. На первом уровне происходит анализ ТКДГ-сигнала и выделение из него HITS. На втором уровне производится обнаружение и отсев артефактов. На третьем уровне обнаруженные эмболы классифицируются как материальные, газовые и неопределенные. Блок-схемы алгоритмов второго и третьего уровней приведены на рис. 2.

В третьей главе разработаны структура и общие принципы построения программного обеспечения для обнаружения эмбола в кровотоке, базирующегося на созданном математическом обеспечении, а также специализированная среда разработки и отладки программного кода.

Программное обеспечение комплекса доплеровского анализатора «АНГИОДИН» построено по модульному принципу и включает в себя три основных модуля (рис. 3):

модуль мониторинга Monitex, реализующий предложенный во второй главе алгоритм автоматического обнаружения эмбола и предназначенный для длительного наблюдения за кровотоком с автоматической регистрацией и классификацией эмболий, с возможностью комментирования и фиксирования событий, произошедших в ходе мониторинга, сохранением результатов исследований на жестком диске и в базе данных (БД) с целью последующего просмотра и изучения;

а)                                                                    б)

Рис. 2. Участки блок-схемы алгоритма обнаружения эмбола: а) – второй уровень бинарного дерева (отсечение артефактов), б) – третий уровень (классификация эмбола)

модуль управления и первичной обработки приборной части комплекса Dopex, предназначенный для настройки параметров съема, регистрации и хранения ТКДГ-сигнала, визуализации полученных данных в виде цветового картирования спектров и расчета максимальных скоростей кровотока – огибающих спектра;

модуль БД результатов медицинских измерений WinPatientExpert, предназначенной для хранения карточки пациента, результатов всех проведенных обследований, а также постпроцессорного анализа полученных данных.

Рис. 3. Общая структурная схема и основные потоки данных между модулями

Для решения проблем, связанных с надежностью разработанного программного обеспечения, его качества и отсутствия ошибок и выявлением несоответствий созданному алгоритму, разработан специализированный инструмент – метакомпилятор-транслятор Cx, который носит универсальный характер и предназначен для выявления ошибок на всех этапах разработки программного обеспечения, а также автоматического тестирования на возможную деградацию вследствие дальнейших модификаций кода программы. Применение данного метакомпилятора позволило существенно повысить эффективность и качество разработки предложенного прикладного программного обеспечения.

Для создания дружественного интерфейса к конечному пользователю, использована специализированная библиотека оконного пользовательского интерфейса UniversalView. Это обеспечило пользователю (в данном случае, врачу-эксперту), не являющемуся специалистом в области компьютерной техники, максимально удобные условия взаимодействия с программным обеспечением измерительно-вычислительного комплекса, не требуя от него специального обучения или навыков работы.

Разработанное программное обеспечение реализовано на языке программирования Microsoft Visual C++ из пакета Microsoft Visual Studio 2005 и предъявляет следующие минимальные требования к конфигурации: Intel Pentium IV 3 ГГц, ОЗУ 512 МБ, операционная система Microsoft Windows XP/Vista.

В четвертой главе представлены методы и результаты тестирования в лабораторных и клинических условиях, где была подтверждена работоспособность и достаточная надежность разработанного математического и программного обеспечения.

Для проведения тестирования в лабораторных условиях разработан стенд полунатурного моделирования для получения ТКДГ-сигналов эмболов разного характера; создана база оценочных ТКДГ-сигналов, включающая ТКДГ-сигналы (с разработанного стенда; синтетические в результате программной генерации; реальные, полученные в клинических условиях) и характеристики этих сигналов, внесенные экспертами; создан специальный программный инструмент Knowbot для верификации разработанных программ в автоматическом режиме.

На первом этапе при тестировании разработанного модуля автоматического обнаружения эмболов на 120 синтетических ТКДГ-сигналах с помощью программного инструмента Knowbot все сигналы были корректно классифицированы на эмболы и артефакты (вероятность обнаружения эмбола и вероятность неложных срабатываний составили 100%), что полностью подтвердило соответствие разработанных модели, алгоритма и реализующего его программного обеспечения.

На втором этапе тестирования, проведенном в лабораторных условиях на 1500 сигналах (со стенда полунатурного моделирования и полученных в клинических условиях), из которых 1160 являлись МЭС и 340 – артефактами, модулем автоматического определения эмболов в кровотоке было классифицировано как эмбол 1151 ТКДГ-сигнал, из которых 1117 сигналов действительно являются эмболическими, 34 – артефактами, которые были ошибочно определены как эмбол, 43 эмболических сигнала было пропущено. Вероятность обнаружения эмбола составила 96,29%, вероятность неложных срабатываний – 97,07%, что позволяет сделать вывод о полном соответствии требованиям, предъявляемым к разработанному программному обеспечению.

Тестирование, проведенное в условиях клинических испытаний на 200 пациентах, и экспертный анализ случайно отобранных 20 мониторингов, в которых общее количество эпизодов, классифицированных экспертами как эмболы, составило 18944,  подтвердили работоспособность разработанных программных средств. Из общего количества эмболов, обнаруженных в автоматическом режиме (18480), экспертами было признано верным 17853 эпизода, 1091 эмбол был пропущен, 627 артефактов были ошибочно определены как эмбол. Таким образом, вероятность обнаружения эмбола составила 94,26%, а вероятность неложных срабатываний – 96,49%, что позволяет сделать вывод о полном соответствии требованиям, предъявляемым к разработанному программному обеспечению.

В заключении изложены основные результаты работы.

# Основные результаты работы

В ходе проведенных исследований были получены следующие основные выводы и результаты:

- Проведенный анализ выявил необходимость формальной постановки задачи и разработки математического и программного обеспечения автоматического определения эмболов в кровотоке с достаточной надежностью.

- Разработана эмпирическая модель обнаружения эмбола, которая может быть использована для автоматического обнаружения эмболов, представляющая собой систему неравенств, каждое из которых проверяет один из существенных признаков наличия эмбола в кровотоке, и при их выполнении сигнализирует о присутствии эмбола с некоторой вероятностью, отличной от единицы.

- Разработан алгоритм, основанный на методе бинарного дерева принятия решения, каждый уровень которого решает свою самостоятельную задачу. На первом уровне анализируется ТКДГ-сигнал и из него выделяются HITS. На втором уровне имеют место обнаружение и отсев артефактов. На третьем уровне обнаруженные эмболы классифицируются как материальные, газовые и неопределенного типа.

- Разработано программное обеспечение на языке программирования Microsoft Visual C++ из пакета Microsoft Visual Studio 2005, обладающее дружественным интерфейсом к конечному пользователю и реализующее созданное математическое обеспечение. Оно имеет модульную структуру и включает: прикладные модули, реализующие основные математические результаты, и блок, позволяющий обнаруживать ошибки в ходе разработки программы.

- При тестировании разработанного модуля автоматического обнаружения эмболов на 120 синтетических ТКДГ-сигналах с помощью программного инструмента Knowbot все сигналы были корректно классифицированы на эмболы и артефакты (вероятность обнаружения эмбола и вероятность неложных срабатываний составили 100%), что полностью подтвердило соответствие разработанных модели, алгоритма и реализующего его программного обеспечения.

- Проведено тестирование на 1500 сигналах в лабораторных условиях, которое подтвердило работоспособность разработанного математического и программного обеспечения и показало, что вероятность обнаружения эмбола составляет 96,29%, вероятность неложных срабатываний – 97,05%.

- Тестирование, проведенное в условиях клинических испытаний на 200 пациентах, и экспертный анализ случайно отобранных 20 мониторингов подтвердили работоспособность разработанных программных средств; вероятность обнаружения эмбола разработанного алгоритма автоматического определения эмболов составила 94,24%, а вероятность неложных срабатываний – 96,61%.

- Результаты проведенных исследований использованы при разработке и клинических испытаниях ультразвуковых информационно-измерительных комплексов медицинского назначения «АНГИОДИН» и «Biomonex» НПФ «БИОСС» (г. Зеленоград), что подтверждается соответствующими актами о внедрении.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

- Адаскин А.В. Программное обеспечение системы автоматической детекции, классификации и анализа микроэмболии. // Труды XVI Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации». Сентябрь 2007 г., Алушта. – Тула: Издательство Тульского государственного университета, 2007, с. 311-312.

- Адаскин А.В. Программно-алгоритмическое обеспечение автоматической детекции микроэмболии. // Тезисы докладов 5-й Международной конференции «Авиация и космонавтика-2006». – М.: Издательство МАИ, 2006, с. 149-150.

- Адаскин А.В. Профилактика и коррекция нарушений психофизиологического состояния организма человека на базе метода мезодиэнцефальной модуляции. // Сборник материалов 9-й Всероссийской научно-технической конференции «Состояния и проблемы измерений». – М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004, с. 147.

- Адаскин А.В., Грязнов П.А., Павлова Н.В., Сергейчик В.В. Поддержка решения в измерительно-вычислительных комплексах для исследования состояния человека на базе ультразвуковых методов диагностики. // Сборник научных трудов «Научной сессии МИФИ 2006». Том 3. Интеллектуальные системы и технологии. – М.: Издательство МИФИ, 2006, с. 24-25.

- Адаскин А.В., Сергейчик В.В. Программный комплекс ультразвукового одноточечного ультразвукового анализатора минеральной плотности костной ткани. // Труды XII Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации. Сентябрь 2003 г., Алушта». – М.: Издательство МЭИ, 2003, с. 305-306.

- Адаскин А.В. Грязнов П.А., Сергейчик В.В. Программный комплекс для диагностики и восстановительной коррекции психофизиологического состояния пациентов. // Труды XII Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации. Сентябрь 2003 г., г. Алушта». – М.: Издательство МЭИ, 2003, с. 306-307.

- Адаскин А.В., Грязнов П.А., Павлова Н.В., Сергейчик В.В. Разработка средств ранней диагностики и восстановления психофизиологических резервов организма человека. // Сб. «Создание перспективной авиационной техники». – М.: Издательство МАИ, 2004, с. 308-312.

- Адаскин А.В., Грязнов П.А., Павлова Н.В., Сергейчик В.В. Программно-алгоритмическое обеспечение для нормализации и повышения адаптивной готовности организма человека на основе метода мезодиэнцефальной модуляции. // Труды XIII Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации. Сентябрь 2004 г., Алушта». – М.: Издательство МГУ, 2004, с. 399-401.

- Адаскин А. В., Грязнов П. А. Разработка программного комплекса на базе мезодиэнцефальной модуляции для диагностики и комплексной восстановительной коррекции психофизиологического состояния космонавтов. // Тезисы докладов Международной молодёжной научной конференции «XXX Гагаринские чтения». – М.: Издательство МАТИ, 2004, с. 99-100.

- Адаскин А.В., Загребин Д.А. Программно-алгоритмическое обеспечение обработки звуковых сигналов медицинского назначения. // Сборник тезисов докладов V Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Технологии Microsoft в теории и практике программирования». – М.: Вузовская книга, 2008, с. 79-80.

- Адаскин А.В., Загребин Д.А. Программно-алгоритмическое обеспечение для управления медицинским цвето-звуковым терапевтическим приборным комплексом. // «Информационные технологии в авиационной и космической технике – 2008». – М.: Издательство МАИ-ПРИНТ, 2008, с. 36-37.

- Адаскин А.В., Павлова Н.В. Алгоритмическое обеспечение комплекса автоматического определения и классификации микроэмболий. // Сборник научных трудов «Научной сессии МИФИ 2008». Том 10. Интеллектуальные системы и технологии. – М.: Издательство МИФИ, 2008, с. 82-83.

- Адаскин А.В., Павлова Н.В. Программное обеспечение комплекса медицинского назначения для автоматического определения, классификации и анализа микроэмболий. // Сборник статей Всероссийской научно-технической конференции «Информационные и управленческие технологии в медицине». – Пенза: ИНОО «Приволжский Дом знаний», 2007, с. 46-48.

- Адаскин А.В., Павлова Н.В., Сергейчик В.В. Программно-алгоритмическое обеспечение для определения жировой микроэмболии в кровотоке. // Труды XV Международного научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации. Сентябрь 2006 г., Алушта». – М.: Издательство МИФИ, 2006, с. 282.

- Адаскин А.В., Филатов И.А. Ультразвуковой комплекс транскраниального мониторинга церебрального кровотока и автоматической детекции микроэмболии. // «Мехатроника, автоматизация, управление», №2, 2007, с. 43-46.

- Адаскин А.В., Филатов И.А. Разработка средств автоматической детекции микроэмболии в системе мозгового кровообращения при выполнении операций на сердце. // Материалы XII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред». – М.: Издательство МАИ, 2006, с. 17.

- Павлова Н.В., Сергейчик В.В., Адаскин А.В., Грязнов П.А. Разработка программно-алгоритмического обеспечения для проведения доплеровского мониторирования. // Сб. «Проектирование, конструирование и производство авиационной техники». – М.: Издательство МАИ, 2005, с. 233-237.

- Трухманов С.Б., Филатов И.А., Романов О.В., Адаскин А.В. Применение эхокардиографии и транскраниальной доплерографии для оценки состояния больных при имплантации систем вспомогательного кровообращения. // «Мехатроника, автоматизация, управление», №8, 2007, с. 55, приложение к журналу «Мехатроника и информационные технологии в медицине», с. 6-11.

- Филатов И.А., Павлова Н.В., Сергейчик В.В., Адаскин А.В., Грязнов П.А. Программный комплекс для ранней диагностики и коррекции психофизиологического состояния человека. // Тезисы докладов 3-й международной конференции «Авиация и космонавтика-2004». – М.: Издательство МАИ, 2004, с. 40.

- Филатов И.А., Павлова Н.В., Сергейчик В.В., Адаскин А.В., Грязнов П.А. Аппаратно-программные средства ранней диагностики и коррекции психофизиологического состояния человека. // «Мир авионики», №3, 2004, с. 35-40.